AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN DER DDR

Zentrum für wissenschaftlichen Gerätebau

Fachbereich V

K-1520-RAM-FLOPPY

RAF 512

E 1474b

PRÜFANLEITUNG

Ausgabe (12.12.86)

Vorläufige Ausgabe (6LPI, SD1152, Z01)

(c) ZWG, Berlin, 1986

Rudower Chausse 6

Berlin

1199

Tel. (002) 674 3291

RAF-512-Prüfanleitung                   INHALTSVERZEICHNIS

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

-----------------------------------

1.    KURZANLEITUNG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

1.1    Sichtprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

1.2    Meßtechnische Prüfung ohne Programm. . . . . . . . .    3

1.3    Meßtechnische Prüfung mit Programm . . . . . . . . .    3

1.4    Häufige Fehler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

2.    HARDWARE-PRÜFUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3

2.1    Prüfung der unbestückten Leiterplatte. . . . . . . .    3

2.2    Prüfung der bestückten Leiterplatte. . . . . . . . .    4

2.2.1    Sichtprüfung . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4

2.2.2    Elektrische Vorprüfung . . . . . . . . . . . . . .    4

2.2.2.1    Stromaufnahme und Kurzschluß von +5 und +5PG . .    4

2.2.2.2    Schaltschwelle von POFF. . . . . . . . . . . . .    5

2.2.2.3    POFF durch RESET . . . . . . . . . . . . . . . .    5

2.2.3    Oszillografische Prüfung . . . . . . . . . . . . .    5

2.2.3.1    Prüfung ohne K1520-Bussignale. . . . . . . . . .    5

2.2.3.2    Prüfen mit Bussignalen . . . . . . . . . . . . .    6

3.    SOFTWARE-PRÜFUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6

3.1    Test mit RAFQUICK. . . . . . . . . . . . . . . . . .    7

3.2    Test mit RAFTEST . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8

Anhänge

-------

A.    ANHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

A.1    Test von RAF128 . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

A.2    Stütz-Kondensator-Bestückung . . . . . . . . . . . .    9

A.3    Signalbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

A.3.1    Signale am ASM-PROM. . . . . . . . . . . . . . . .    9

A.3.2    Signale an den RAMs. . . . . . . . . . . . . . . .    9

B.    SACHWORTVERZEICHNIS. . . . . . . . . . . . . . . . . .   10

V E R Z E I C H N I S   D E R   A B B I L D U N G E N

-----------------------------------------------------

A-1   Oszillogramme am ASM-PROM. . . . . . . . . . . . . . .    9

A-2   Oszillogramme an den RAMs. . . . . . . . . . . . . . .    9

1. KURZANLEITUNG

1.1 Sichtprüfung

- Lötbrücken

- vergessene Lötstellen (bes. im Matrix-Bereich! bis auf Pin 1)

- Bestückungsfehler

- Bestückung beider PROMs

- (Prüf-)Adreß-PROM richtig?

- Adreßeinstellung (3 Wickelbrücken)

- Wahl der RAM-Versorgungsspannung (5P bzw. 5PG)

- Richtige Bestückung nur einer POFF-Variante

1.2 Meßtechnische Prüfung ohne Programm

- alle RAM-Pins auf +5V-Kurzschluß

- Signal POFF

- Zeiten der Kette RASX - /RAS - AMUX - /CASX - DT1 - /DT2

- RAS-Signal, auch Rückflanke!

- MON15-Refresh (Hard-RESET oder X401=!_, 16 ^s)

- MON6-Refresh (etwa 8...14 ^s)

- /RTRG (Spikes)

- Refreshzähler

1.3 Meßtechnische Prüfung mit Programm

- RAM-Signal-Timing /RAS - /CAS - A0...A7

- RAS-Adressen-Einschwingzeit (tASR min. 0)

1.4 Häufige Fehler

Bei Fehlern sollte folgendes überprüft werden:

- Leiterplattenfehler

- Kurzschluß RAM-Pins 1...8 gegen 5

- Bestückungsfehler (siehe Sichtprüfung, 1.1)

- Bauelementefehler

- RAMs

- PROM D311, Spike im Signal /RTRG

- Lötfehler (Kurzschlüsse, vergessene Lötaugen)

- besonders der Leitungen 5P, 5PG und Masse im Bereich der

TTL-ICs gegen benachbarte Signalleitungen

- RAM-Matrix (RAM-Pin 1 können frei sein)

- Kurzschluß 5P gegen 5PG auf der Platine

2.  HARDWARE-PRÜFUNG

2.1 Prüfung der unbestückten Leiterplatte

Eine Prüfung der unbestückten Leiterplatte kann sich nach gegen-

wärtigem Erfahrungsstand auf eine Sichtprüfung beschränken,

bisher aufgetretene Fehler waren fast alle durch die Bestückung

(Lötbrücken, Zinnspritzer) hervorgerufen.

Da nach dem Auflöten der RAMs einige für Fehlätzungen anfällige

Stellen nicht mehr zugänglich sind, sollte jedoch folgendes auf

Kurzschluß geprüft werden:

- X5 gegen Masse (RAM-Betriebsspannung)

- RAM-D10:Pin 14 (Data D0) gegen Pins 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16

(D10, D30, D50, D70)

-  "       "   1 ( n.c.  ) gegen Pins 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

(D20, D40, D60, D80)

2.2 Prüfung der bestückten Leiterplatte

Die Bestückung und Prüfung erfolgt mit Stand-By-Schaltung (Po

wer-Off-Signal durch internen Komparator und RESET) und zweiter

Busbetriebsspannung +5PG.

Beim späteren Einsatz der Karte wird die endgültige Variante

entschieden.

2.2.1 Sichtprüfung

Zunächst sollte folgendes geprüft werden:

Spannungsversorgung

- ist die RAM-Matrix an 5PG angeschlossen? (Draht-brücke X5PG--X5

(5PG ist XS1:A/B3))

- sind beide PROMs (ASM und AD) bestückt?

- ist der richtige Prüfadreß-PROM bestückt?

- sind alle 3 Wickelbrücken (Adresse) vorhanden und richtig?

Dann ist die Leiterplatte aufmerksam auf Bestückungsfehler zu

untersuchen.

Alle Bestückungslötaugen sind eckig, die der Durchkontaktierun

gen rund.

Power-Off

Es darf nur eine Power-Off-Variante (1 oder 2) bestückt sein.

Es schließt sich eine Kontrolle auf Lötbrücken an (besonders im

Bereich der RAM-Matrix).

2.2.2 Elektrische Vorprüfung

Wird die Leiterplatte mit bestückten RAMs oder nach der Be-

stückung mit RAMs in Betrieb genommen, sollte, um eine Über

lastung der RAM-Matrix-Treiber zu vermeiden, nach Anlegen der

Betriebsspannungen sofort der Pegel an den RAM-Anschlüssen grob

auf Kurzschluss gegen +5V geprüft werden (Pin 1:  frei, Pin 8:

+5V).  Um im Kurzschlußfall die treibenden ICs zu schützen, kann

dies mit geringer Spannung durchgeführt werden.  Dies wird

empfohlen, da häufig mit Lötbrücken im Be-reich der Matrix zu

rechnen ist.

Die weitere Vorprüfung kann mit oder ohne aufgelötete RAMs

erfolgen.

2.2.2.1 Stromaufnahme und Kurzschluß von +5 und +5PG

Die Prüfung erfolgt auch, wenn vorerst kein Stand-By-Betrieb

vorgesehen ist:

Anschlüsse:

- Masse an Busstecker XB1:A/B28/29

- Variable Spannung +4,4...+5,0 V an XB1:A/B3 ("5PG")

- +5,0 V an Bus-Stecker XB1:A/B29 ("5P")

Durch Verändern von 5PG und Kontrolle der Stromaufnahmen läßt

sich ein Kurzschluß zwischen beiden Spannungen feststellen.

Die Stromaufnahmen liegen typisch bei (im Notrefresh):

----------------------------------------

!               ! mit RAMs ohne RAMs     !    Abweichungen bis

!----------------------------------------!    etwa +/-20%

!  5P   (+5.0 V)!   220       220     mA !    sind möglich

!  5PG  (+5.0 V)!   400               mA !

2.2.2.2 Schaltschwelle von POFF

Das korrekte Schalten des internen Komparators (N401, N402) der

Stand-By-Option (Bestückungsvariante 1) wird geprüft:

- mit Digitalvoltmeter (DVM) 5P nachmessen,

ggf. einstellen (Soll: 5,0 V)

- DVM an 5PG

- Logikprüfstift (oder Oszi) an X401

- 5PG von 5,0 V langsam verringern,

X401 High-Low bei min. 4,5 V.

- 5PG wieder erhöhen,

X401 Low-High bei max. 4,8 V.

Falls erforderlich, ist  ein geringfügiges Korrigieren durch

Wech-sel von R401 (min. 100 Ohm) möglich.

- Überprüfen des Signals POFF (Power Off) an D311:14 (ASM-PROM)

(= neg. X401, verzögert)

2.2.2.3 POFF durch RESET

(Bestückungsvariante 1a, 2)

Wird auf dem Mikrorechner ein /RESET erzeugt, muß POFF (X401

ebenfalls aktiv werden.

2.2.3 Oszillografische Prüfung

2.2.3.1 Prüfung ohne K1520-Bussignale

Als Oszillograf wird ein 50- oder 100-MHz-Typ benötigt, die

Beschreibung bezieht sich auf den Typ TR-4653.

Es wird zunächst kein Bus, sondern nur eine Stromversorgung +5V,

1A benötigt.

Die Prüfung kann auch mit einem laufenden Rechner (steht in der

Tastaturabfrage) durchgeführt werden, das Prüfen des 16-^s-Not-

Refreshs kann dann z.B.  durch ein längeres Hard-Reset oder

Kurzschluß von X401 (wenn bestückt) ausgelöst werden.

- Oszi-Trigger-Kanal Ch2 an XM2 (RASX), 2V/cm, pos. Trigger

: RASX-Impulse alle 16 (+/-2) ^s, 600 ns lang (Not-Refresh)

Wenn Impulse fehlen: Kette RASX-DT1-/DT2 offen,

ASM fehlt/defekt,

ASM-Eingangssignale prüfen

- Überprüfen des Timings der RC-Glieder R301/C301...R305/C305

Fehlerquellen: C301...305, VD2, VD3

- Prüfen der Eingangssignale am ASM-PROM (D311) (s. Abb. A-1 )

- Impulse an MON15

- MON6 = Impulse, unsynchron

- auf Spike-Freiheit prüfen:

- REFEN an CAS-Decoder (D309:4)

- REFEN an ASM-PROM (D311:15)

- /RTRG an ASM-PROM (D311:11)

- /RAS an XM3 (auch Rückflanke! - D313=DS8287?)

Fehlerquellen: entsprechende RC-Glieder, defekter PROM

manche (Import-)8287 neigen zum Schwingen (RAS!)

- Zählen des Refresh-Counters prüfen (8 bit binär, an R90...97)

(ein /RTRG-Impuls darf nur +1 zählen)

- an den RAMs messen:

- /CAS 	(Pin 15) 	= High

- /WE 	(Pin 3) 	= High

- DI/DO 	(2, 14) 	= undefiniert

- /RAS 	(Pin 4) 	= XM3 = verzögertes und negiertes Ch2-Signal

- VDD   	(Pin 8 	HF-maßig kurz gegen Masse (=Pin 16) messen,

Spannung der RAMs sollte im Betriebsbereich (5 bzw.  10 %)

liegen - Kontrolle nur bei nicht vollständiger Stütz-C-

Bestückung notwendig.

- A0...A7 = zur Zeit von /RAS stabile Refresh-Adressen (s.

Timing, Abb. A-2)

.. §§ wann/wie WAIT prüfen??

2.2.3.2 Prüfen mit Bussignalen

Wenn am Rechner die Busspannung 5PG nicht mit +5,0 V versorgt

wird, ist die RAM-Versorgung auf der zu prüfenden Platine auf

5P (X5-X5P) gelötet werden.

Der(K1520-)Test-Mikrorechner kann z.B. in einer Tastatur-

Abfrage-Routine stehen und in unterschiedlichen Abständen M1-

Zyklen abarbeiten.

Der Refresh ist jetzt an /M1 gekoppelt, d.h., die RASX-Impulse

entstehen nach Ablauf von MON6 mit aktiv werdenden /M1, die

Abstände schwanken etwa zwischen 6 und 14 ^s.

Prüfen:

- MON15 	(ASM, D311:7) = High

- MON6	(„     " :4) = Impulse (nicht synchron zu RASX)

- Timing der RC-Glieder (wenn nicht unter 2.2.3.1)

- Not-Refresh kontrollieren (/RESET = Low oder X401 = Low)

- RASX regelmäßig alle 16 ^s

- WAIT kurz.... (je nach ASM-Version)

3.  SOFTWARE-PRÜFUNG

Die Beschreibung und die Programme beziehen sich auf einen

K1520-OEM-Rechner mit CP/M-Betriebssystem, andere Betriebssys

teme oder spezielle Prüfrechner erfordern ein Anpassen der Test

programme!

3.1 Test mit RAFQUICK

Ist die erste oszillografische Prüfung o.k., kann das Schnell-

Test-Programm RAFQUICK.COM gestartet werden. Das Programm ist in

TURBO-PASCAL geschrieben, es ist bildschirmorientiert und wird,

wenn nicht im Quellcode, für die Steuersequenzen des Terminals

ADM31 (Invers, Delete to end of line, Delete/Insert line, . . .)

geliefert, andere Schirmsteuerungen erfordern Anpassung!

Das Programm wird mit Ctrl-C abgebrochen, mit RETURN angehalten

bzw. wieder gestartet.

Es wird jetzt das gesamte RAM-Timing, auch das rechtzeitige

Einschwingen der RAS-Adressen vor dem RAS-Signal geprüft (siehe

A-2).

Läuft das Programm mit angeschlossenem RAF512 nicht oder lief

der Rechner beim Prüfen mit Bussignalen (2.2.3.2) nicht, ist zu

prüfen:

- WAIT (ASM, D311:12) = Low

- /WAIT (Bus, XS1:A24) = High

- alle Bussignale, Datenbustreiber (D317)

Das Programm bildet das RAF 512 schematisch auf dem Bildschirm

ab, möglicherweise defekte IC's werden ausgeixt.

Getestet wird datenerhaltend, d.h., der alte Inhalt wird jeweils

für die Zeit des Testes gespeichert, er bleibt erhalten. Mit 00h

und FFh wird der Read-/Write-Test (RW-Test)) und mit Zufalls-

zahlen der Adressen-Test (AD-Test) durchgeführt.

Erkannt werden:

Grob-defekte Speicher, kurzgeschlossene Adreß- und Daten-

leitungen (auch untereinander kurzgeschlossene Adreßleitungen)

Nicht oder schwer erkannt werden:

Fehlende RAMs, Kurzschlüsse /CAS-DI/DO

Folgende Fälle lassen sich unterscheiden:

- RW-Test o.k.: Adressentest wird durchgeführt

- AD-Test auch o.k.: RAFTEST.COM kann gestartet werden.

- RW-Test o.k., AD-Test zeigt fehlerhafte Adressen an:

(Adressen zählen von 0/ bis 14)

Eine   Unterscheidung vor/nach RAS-CAS-Muxer(D305..8)ist

möglich. Beispiel:

Anzeige:

ADRESSEN:   1               9

Fehler: RAM-Adresse 1 = Pin 7 (RAS) und

RAM-Adresse 9 = Pin 7 (CAS)

vermutete Ursache:  Matrix-Leitung für Pin 7 hat Schluß

(mit Masse/+5V)

Anzeige:

ADRESSEN: 0 1

Fehler: RAM-Adresse 0 = Pin 5 (RAS)

RAM-Adresse 1 = Pin 7 (RAS)

vermutete Ursache:  Leitungen für Adresse 0 und 1 vor den

Muxern D305, D308, z.B. an D301:19/18 Kurzschluß

Ein angezeigter Fehler sollte in jedem Fall oszillografisch

und/oder mit dem Programm RAFTEST verifiziert werden.

3.2 Test mit RAFTEST

Zur detaillierten Prüfung unter den verschiedensten Bedingungen

wurde     das    dialogorientierte    M80-Assembler-Prüfprogramm

RAFTEST.COM geschrieben.  Es gestattet verschiedene RAM-Bereiche

mit konstanten, bestimmten oder zufälligen Daten mit unter-

schiedlichem Timing zu schreiben oder zu lesen und im Fehlerfall

die Ausgabe des Fehlers, einen Test, ob Lese- oder Schreibfehler

vorliegen sowie Triggerung eines Logikanalysators.

Nach Aufruf wird ein Default-Test für 512KB (voll bestückte

Platte) mit Fehlerausschrift gestartet.

Der (Default-)Lauf des Programmes RAFTEST ist auch notwendig,

wenn RAFQUICK keine Fehler zeigt!

A.  ANHANG

A.1 Test von RAF128

Die Prüfanleitung gilt auch für RAF128 und RAF128/5.  Zu den

Unterschieden zu RAF512 siehe Beschreibung RAF 512.

Beachtet werden sollten besonders Kurzschlüsse der TTL-fremden

Spannungen +12V und -5V gegen andere TTL-Signale, da dies

eventuell eine Zerstörung des betroffenen Bauelementes zur Folge

hat, es sollte vorsorglich in jedem Fall gewechselt werden.

Das Programm RAFTEST eignet sich auch zum Testen von RAF128,

das Programm RAFQUICK muß mit einer geänderten Konstante neu

kompiliert werden.

A.2 Stütz-Kondensator-Bestückung

Günstige Bedingungen für den Betrieb einer großen RAM-Matrix

bietet eine Vermaschung der Stromzuführungen.  Da nur 2-Lagen-

Leiterplatten zur Verfügung standen, wurde dies vollständig nur

bei dem Typ RAF512 durchgeführt.

Die Hersteller der 3-Spannungs-RAMs empfehlen für +12V und -5V

je einen und für +5V je 8 IC einen Stützkondensator.  Dies würde

für die Karte RAF128 etwa 150 Kondensatoren erfordern.

Untersuchungen unter normalen Betriebsbedingungen zeigten je

doch, daß die RAMs wesentlich schlechtere Betriebsbedingungen

tolerieren.  Bei einigen Typen reichten kein oder einige kerami

sche Stützkondensatoren neben dem üblichen Elektrolytkondensator

für ein fehlerfreies Arbeiten unter normalen, aber außerhalb der

garantierten Betriebsbedingungen.

Für das RAF 512 und das RAF 128/5 (5-V-RAM-Typen) wird empfohlen

das Bestücken mindestens aller Stützkondensatoren mit ungerader

Bauelementenummer (C11...C87)

Für das RAF 128 mit 3 Spannungen kann eine optimierte Bestückung

im Entwicklungslabor erfragt werden.

A.3 Signalbilder

A.3.1 Signale am ASM-PROM

siehe Schaltbild und Beschreibung

Abbildung A-1: Oszillogramme am ASM-PROM

A.3.2 Signale an den RAMs

siehe Schaltbild und Beschreibung

B.  SACHWORTVERZEICHNIS

#

E

Elektrische Vorprüfung, 4

K

Kurzschluss Prüfung, 4

O

Oszillografische Prüfung, 5

Oszillogramme

am ASM-PROM, 9

an den RAMs, 9

P

POFF, 5

POFF durch RESET, 5

Power-Off, 4, 5

Prüfen mit Bussignalen, 6

Prüfung ohne K1520-Bussignale, 5

Prüfung

-Sicht, 4

der bestückten

Leiterplatte, 4

der unbestückten

Leiterplatte, 3

elekt. Vor-, 4

Prüfübersicht, 3

S

Schaltschwelle von POFF, 5

Sichtprüfung, 4

Signale am ASM-PROM, 9

Signale an den RAMs, 9

Spannungsversorgung, 4

Stand-By, 4

Stromaufnahme, 5

Stromaufnahme und Kurzschluß

von +5 und +5PG, 4